高熵中心材料測試服務儀器調查表

| 儀器名稱 | 中文：Laser熱傳導分析儀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文：Laser Flash Analysis |  |  |  |  |  |  |  | 簡稱 | LFA |
| 廠牌 | LINSEIS |  |  |  |  |  |  |  | 國別 | 德國 |
| 型號 | LFA2000 |  |  |  | 放置地點 |  |  |  | 清華實驗室329室 |  |
| 主要附件 | LFA機體、Nd: YAG雷射源、InSb IR Detector、Power Supply、水冷、電腦、幫浦、流量控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要規格 | 溫度範圍：室溫~1700 ℃ 升溫速率：建議為10 ℃/min（最快50 ℃/min） 可控制降溫速率 不持溫 量測時通入氦氣保護氣氛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服務項目 | 熱傳導係數量測 熱擴散係數量測 比熱容量量測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服務時段 | 週三9:00~17:00 (依檢測人員排定為準) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試片規格 | - 圓錠塊材：直徑10.1 ± 0.1 mm、厚度2-2.5 mm為佳。 - 樣品在量測溫度範圍內不可具有揮發性、軟化、熔化、開裂或任何形貌變化，必要時須提供DSC或相關檢測報告供管理員評估。 - 樣品表面會噴塗石墨噴劑，在量測溫度範圍內不可與石墨發生反應。若測量時發生反應，檢測人員有權直接停止測量。 - 需提供樣品測量溫度範圍、樣品密度、比熱容等資訊給管理員。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收費方式 | 單位 |  |  |  | 學研單位 |  |  | 業界廠商 |  |  |
|  | 開機費 |  |  |  | 1600 元/時 |  |  | 2400 元/時 |  |  |
|  | 基本測定費 |  |  |  | 1600 元/時 |  |  | 2400 元/時 |  |  |
|  | 額外收費 與備註 | - 每個量測點提供3次雷射測量，增加雷射測量加收1000元/次。 - 量測溫度高於1000 °C (含)，每100度加收500元/爐。 - 升溫速率高於20 °C/min (含)，基本測定費加收500元/時。 - 每1小時為計價單位，未滿1時以1時計價。 - 每爐最多可同時測兩個量測參數相同之樣品。 - 因樣品揮發、熔化或發生任何反應，致使儀器損壞或汙染，視情況加收處理費/維修費。 - 不開放自行操作。 - 樣品測試結束不寄回，如需寄回酌收100元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備預覽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指導教授 | 蔡哲瑋教授 |  | TEL | (03)5715131#35370 |  | E-MAIL | chewei@mx.nthu.edu.tw |  |  |  |
| 管理人員 | 黃志緯同學 |  | TEL | (03)5715131#33855 |  | E-MAIL | k37652226@gmail.com |  |  |  |